## Sheet1
附件1：
教育部高校实验室安全现场检查发现问题汇总表
序号 | 条款号 | 检查项目 | 问题事实描述 | 学校整改措施 | 学院整改措施 | 实验室整改措施
1 | 3.1.5 | 组织实验室安全知识考试 | 部分教师未参加实验室安全考试。 | 学校在《实验室考试系统》针对全校教师组织考试。 | 学院组织教师参加实验室安全考试。 | 积极参加考试。
2 | 5.2.2 | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室内存在饮食现象。 | 依据《西北农林科技大学学生违纪处分规定》，对相关学生进行处分。 | 学院加强检查力度。 | 加强学生安全意识培养。
3 | 6.1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 药品暂存点应配足灭火器（至少2个）、灭火毯等，公共教学实验室应根据房间大小配足适合的灭火器（大小和类型）（现有的二氧化碳灭火器太大太重，不适合紧急情况下手动操作），灭火毯等应挂在墙上，方便使用，所有灭火措施应有醒目的提醒标志并放置在门口等方便取用的地方。 | 开展全校实验室安全教育培训、应急演练，与保卫处沟通保障实验室灭火器。 | 开展全校实验室安全教育培训、应急演练，及时向保卫处申请更新、添加实验室灭火器。 | 积极组织参加各级实验室安全教育培训，及时向学院申请配足灭火器。
4 | 6.2.1 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置 | 在距离紧急喷淋遥远的涉化类科研实验室水槽，建议安装手持紧急洗眼器；实验室大量使用化学试剂但未配备手持洗眼器；公共区域紧急喷淋无引导标识。 | 学校在公共区域配置部分应急喷淋和洗眼器装置，并配置相关引导标识。 | 学院配置部分应急喷淋和洗眼器装置，并配置相关引导标识。 | 涉化类科研实验室配置室手持洗眼器。
5 | 6.2.2 | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用 | 应定期（每月）检查并做好记录，保持紧急喷淋装置的水压。 | 学校统一制作《应急喷淋与洗眼装置定期检查卡》。 | 学院分发各实验室，并检查督促。 | 实验室定期（每月）检查并填写记录。
6 | 6.3.2 | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 分析测试仪器设备、计算机等电脑设备不允许放在通风橱内使用；药品、有机溶剂等不可以存放在通风橱中；未使用的通风橱可调玻璃视窗未关闭；进行实验时，可调玻璃视窗开放超过台面15厘米；部分实验人员在通风柜进行实验时，将头伸入调节门内。 | 学校统一制作《通风橱使用安全提示卡》，加强检查力度。 | 学院加强实验室通风橱使用安全培训。 | 实验室加强学生安全教育，制定通风橱使用规程。
7 | 7.1.1 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 穿越通道的电线无盖板或护套；电源插座未固定；接线板不能直接置于地面。 | 加强实验室用电安全规范检查。 | 对不符合用电安全规定的进行及时整改。 | 按照要求及时整改。
8 | 7.2.1 | 实验人员需配备合适的个人防护用品 | 实验室人员未穿实验服 | 依据《西北农林科技大学学生违纪处分规定》，对相关学生进行处分。 | 学院加强检查力度。 | 加强学生安全意识培养。
9 | 8.2.1 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 危险化学品无MSDS或安全周知卡；危化品无清单；无危化品使用台账。 | 引进实验室危化品管理系统，加强各环节管控。 | 制作MSDS或安全周知卡并分发各实验室。 | 建立危化品清单及使用台账。
10 | 8.2.2 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 各类危化品应分类存放而不能混放（活泼金属、易制爆有机试剂等）；台架上摆放有大量试剂瓶，但台架上没有挡板，易发生试剂瓶坠落风险；试剂保存柜中存在试剂与器材等其他物品混放现象；冷藏柜存放试剂过多，且存在部分试剂倒置和叠放现象；试剂存放混乱，易挥发试剂不能保证通风条件。 | 加强实验室试剂安全规范检查。 | 加强实验室试剂摆放规范化检查指导。 | 按照要求及时整改。
11 | 8.4.3 | 易制爆化学品存量合规、双人双锁 | 易制爆、易制毒危险化学品未存放在专用储存柜内；专用储存柜未双锁；钥匙在危化品储存柜上。 | 加强实验室危化品储存安全规范检查。 | 加强实验室危化品储存安全规范检查指导。 | 按照要求及时整改。
12 | 8.5.4 | 气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识 | 气瓶无状态标识；存在单一气瓶过多的问题。 | 统一制作《气瓶使用状态卡》 | 学院分发各实验室，并加强检查督导。 | 按照要求及时整改。
13 | 8.8.1 | 配制试剂需要张贴标签 | 试剂瓶开口放置；试剂瓶无标签；复配试剂标签信息不完整 | 统一制作《试剂标签》 | 学院分发各实验室，并加强检查督导。 | 按照要求及时整改。
14 | 11.1.2 | 大型、特种设备的使用需符合相关规定 | 大型、特种设备未见安全操作规程、注意事项和警示标识 | 加强实验室特种设备规范检查。 | 学院指导督促各实验室按要求整改。 | 按照要求及时整改。
15 | 12.4.4 | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程 | 烘箱前面应有项目的警示标识，红线上面不能堆放仪器设备，下面不能摆放压力气罐，内部不能烘塑料制品。 | 加强实验室冷热设备规范检查。 | 学院指导督促各实验室按要求整改。 | 按照要求及时整改。